[image: image1.png]INSTTUTODEPESQUSAS B4 NEONATOLOGI

Esperamos vocés em Brasilia sera
uma honra recebe-los! Teremos o
prazer de contar com Dr Wung, Dr
Guilherme Sant’Anna e Dra Adrianne
Bishoppe. Inscrevam-se no site:

HOSPITAL
SANTA LUCIA

Neonatologia HMIB



O PRINCIPAL SINAL VITAL NA REANIMAÇÃO NEONATAL: COMO MONITORAR A FREQUêNcIA CARDÍACA
[image: image5.png](\J“ 10° Simpésio Internacional de

—~~"\ Reanimacao
Neonatal

10 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEONATAL RESUSCITATION

28 a 30 de maio de 2026 | Foz do Iguagu - PR




Realizado por Paulo R. Margotto

Neonatologista Ultrassonografista Cerebral do Hospital Santa Lúcia e

Unidade de Neonatologia do HMIB/SES/DF

                                                       www.paulomargotto.com.br (20 Anos!
[image: image18.png]0S VALORES E SIGNIFICADO

0S METODOS DE AVALIAGAO
FREQUENCl A TECNOLOGIA DE ELETRODO SECO (ex: NeoBear)
4 « SINAL CONTINUO, PRECISO E MAIS RAPIDO QUE ECG
CARDIACA (FC)

0 PRINCIPAL INDICADOR ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

 MAIS ACURADO E RAPIDO QUE OXIMETRIA

PARAMETRO CHAVE: OXIMETRIA DE PULSO
'l 00 bpm e « ATRASO NA LEITURA INICIAL (40s-3min)
¥

« PODE SUBESTIMAR A FC NO INICIO

—

AUSCULTA COM ESTETOSCGPIO
« RAPIDO, MAS POUCO ACURADO EM
<60 bpm: > 100 bpm: BRADCARDIA EXTREMA
INICIAR COMPRESSOES R SATISFATORIA B PALPAGAO DO CORDAD UMBILICAL
DEBITO CARDIACO NO RN E DEPENDENTE DA FC

* MUITO IMPRECISO, EVITAR

MENSAGEM CHAVE: FOCO NA VENTILAGAO! SE EFICAZ, A FC SUBIRA.
EVITE INTERVENGOES DESNECESSARIAS POR SUBESTIMAGAO DA FC.

Or. Margatta's

em Agio




                                    https://inscricao.cineo.com.br/compra 

ÁUDIO POR IA: O principal sinal vital na reanimação neonatal: como monitorar a frequência cardíaca



O sinal vital em foco é a frequência cardíaca (FC). Vamos começar com um caso para estarmos no estado de espírito adequado sobre a necessidade de conhecer as frequências cardíacas. Desta vez, temos uma mãe de 22 anos, G1P0, com cuidados pré-natais precoces e datas confirmadas, que chega ao trabalho de parto com dor abdominal e sangramento vaginal. As membranas estão íntegras e não há histórico de trauma. Ela deveria estar por volta de 38 semanas e o exame confirma que é um único bebê, mas há um padrão de bradicardia fetal agonal (a bradicardia fetal agonal  indica que os batimentos cardíacos do bebê caíram para níveis extremamente baixos e críticos (frequentemente abaixo de 60 batimentos por minuto, geralmente representando uma situação de emergência médica e sofrimento fetal severo com risco iminente de morte) sendo então planejado  para uma cesariana de emergência sob anestesia geral.

Tudo isso acontece muito rapidamente. Quando o obstetra realiza a incisão uterina e retira o bebê, ele não está respirando, está muito flácido e com aparência cianótica. Em minha Instituição, ainda não adotamos a ordenha do cordão, portanto, o cordão teria sido clampeado imediatamente e o bebê entregue à equipe. 
No algoritmo, estamos logo abaixo do plano de manejo do cordão. As perguntas iniciais de avaliação permanecem as mesmas: é uma gestação a termo? A resposta foi sim. O bebê tem bom tônus? A resposta foi não. O bebê está respirando ou chorando? A resposta foi não. Isso nos leva ao próximo quadro, onde faremos os passos iniciais de estabilização: aquecer, manter a temperatura normal, secar, posicionar e estimular.
 Apesar desses passos iniciais, neste caso, o bebê permanece com esforço respiratório ruim, muito flácido e com bradicardia. Ao avançar no algoritmo, chegamos ao ponto onde precisaremos iniciar a ventilação, e a pergunta na caixa de avaliação é: a frequência cardíaca é inferior a 100?
Precisamos saber qual é a frequência cardíaca (FC). A FC é o indicador mais importante para saber se o bebê precisa de reanimação e, uma vez iniciada, se ela está sendo eficaz. 
Da fisiologia da Faculdade de Medicina, lembramos que:

débito cardíaco é o volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca
 
O volume sistólico não muda significativamente no recém-nascido, e é realmente a frequência cardíaca que determina e impulsiona o débito para os pulmões. No algoritmo completo, a FC é exigida em múltiplos pontos para decidir intervenções. 
Você pode perguntar: por que o valor de 100 foi escolhido como o número mágico? A verdade honesta é que isso foi decidido nas edições originais do NRP (Programa de Reanimação Neonatal) por colegas mais antigos.

Existem dados importantes disponíveis, como a Curva de Dawson para uma frequência cardíaca normal. Jennifer Dawson forneceu curvas para recém-nascidos a termo saudáveis e vigorosos. Usando a oximetria de pulso para monitorar a FC, não houve dados no primeiro minuto de vida, pois todos já experimentamos a dificuldade do oxímetro de pulso em captar o sinal imediatamente. A partir de um minuto de vida, a linha do percentil 50 para um bebê a termo normal está em torno de 100 bpm.
[image: image6.png]MYRA H WYCKOFF - Dallas - EUA

Professora de Pediatria e Diretora dos Servicos de Reanimagao Neonatal do Parkland Memorial
Hospital - University of Texas Southwestern Medical School

Consultora do Comité Diretor do Programa de Reanimagao Neonatal da AAP

Coordenadora da Forca Tarefa Neonatal do Comité Internacional de Reanimagao - ILCOR
20162020

https;/mww.utsouthwestern.edu/ctplus/stories/2025/erp-2025-wyckoff-25.html





 Dados mais recentes, utilizando tecnologia de eletrodo seco, mostram resultados diferentes em quase 900 partos vaginais a termo com clampeamento tardio do cordão. A tecnologia de eletrodo seco consegue captar a FC muito rapidamente, fornecendo dados normativos já no primeiro minuto. Enquanto pela oximetria víamos cerca de 100 bpm no primeiro minuto, pelo eletrodo seco a FC já era de 120 bpm no início e aproximava-se de 160 bpm aos 60 segundos.

[image: image7.png]FREQUENCIAS CARDIACAS DE REFERENCIA
EM RECEM-NASCIDOS A TERMO
SAUDAVEIS POR PULSIOXIMETRIA

Frequéncia cardiaca (bpm)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 160 200

Dawson J, et al. Archives of
Disease in Childhood - Fetal
and Neonatal Edition
2010:95(3):F177-F181





[image: image3]
Changes in heart rate from 5 s to 5 min after birth in vaginally delivered term newborns with delayed cord clamping.Bjorland PA, Ersdal HL, Eilevstjønn J, Øymar K, Davis PG, Rettedal SI.Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2021 May;106(3):311-315. doi: 10.1136/archdischild-2020-320179. Epub 2020 Nov 10.PMID: 33172876 Artigo Grátis!
A estimativa precisa da frequência cardíaca é crítica para saber quando iniciar medidas de reanimação e para julgar a eficácia dos nossos esforços.
 Nos primeiros minutos, uma FC baixa persistente pode ser um preditor de lesão cerebral moderada a grave ou de mortalidade neonatal precoce. Precisamos dela para a pontuação de Apgar. A superestimação da FC resultará em atraso de intervenções necessárias, e a subestimação pode resultar em intervenções desnecessárias e potencialmente prejudiciais. Queremos rapidez, mas precisamos de precisão. Como determinar a FC na Sala de Parto? Palpação do cordão, ausculta com estetoscópio, oximetria de pulso, ECG convencional, eletrodo seco ou tecnologias novas como o ultrassom à beira do leito (POCUS).

A força-tarefa neonatal do ILCOR realizou uma revisão sistemática para ajudar os clínicos a saber qual opção tem o melhor suporte científico. A população consistia em recém-nascidos na Sala de Parto, comparando ausculta, palpação, oximetria, Doppler, estetoscópios digitais e eletrodos secos contra o eletrocardiograma (ECG). Foram analisados 25 artigos diferentes.
[image: image8.png]220

200

180

3
2

Heart rate (bpm)
2
3

B
8

2
8

®
8

9
3

150
Time after birth ()





Sobre a palpação do cordão versus ausculta, muitos ainda usam a palpação como primeira medida por ser fácil. Contudo, um estudo de Jonathan Wy na Inglaterra com bebês vigorosos (FC > 100 pelo ECG) mostrou que muitas pessoas, ao palparem o pulso femoral, braquial ou a base do cordão, diziam que não conseguiam detectar pulso algum. Outros afirmavam que a FC estava abaixo de 60 bpm ou entre 60 e 100 bpm, mesmo quando a FC real era superior a 100 bpm. 
O melhor lugar para palpar parece ser a base do cordão, mas mesmo assim, ela identificou corretamente a FC acima de 100 em apenas 55% dos bebês, 25% abaixo de 100bpm e 20% não detectada. Se a única opção for palpação ou ausculta, devemos escolher a AUSCULTA.
Determination of heart rate in the baby at birth.
Owen CJ, Wyllie JP.Resuscitation. 2004 Feb;60(2):213-7. doi: 10.1016/j.resuscitation.2003.10.002.PMID: 15036740 Clinical Trial.

Em um estudo de simulação com manequim e 61 profissionais, quando a FC era ajustada em 80 bpm — uma zona cinzenta crítica —, houve muita imprecisão: 50% das vezes os profissionais não chegaram perto da frequência real por ausculta. No cenário de nascimento, levou-se em média 17 segundos para anunciar a FC, com acurácia de apenas 48%. Em 31% dos casos, a imprecisão teria alterado o manejo clínico, iniciando ventilação por pressão positiva (VPP) sem necessidade ou deixando de iniciá-la quando necessário. 
A randomised, simulated study assessing auscultation of heart rate at birth.
Voogdt KG, Morrison AC, Wood FE, van Elburg RM, Wyllie JP.Resuscitation. 2010 Aug;81(8):1000-3. doi: 10.1016/j.resuscitation.2010.03.021. Epub 2010 May 18.PMID: 20483522 Clinical Trial.

Outro estudo de Kamlin et al  com 26 bebês mostrou que em 20% dos casos o pulso era impalpável no cordão, e tanto a ausculta quanto a palpação subestimaram a frequência cardíaca real.
Accuracy of clinical assessment of infant heart rate in the delivery room.
Kamlin CO, O'Donnell CP, Everest NJ, Davis PG, Morley CJ.Resuscitation. 2006 Dec;71(3):319-21. doi: 10.1016/j.resuscitation.2006.04.015. Epub 2006 Sep 20.PMID: 16989935 Clinical Trial.
[image: image9.png]ECG com Eletrodos Secos versus ECG Convencional

ECG com Eletrodos Secos ECG Convencional
(Inovador) (Padréo Atual)




Comparando ausculta versus ECG, uma revisão sistemática com 45 bebês em ensaio controlado e 156 em estudos observacionais não mostrou diferença significativa no tempo para a primeira leitura após a colocação do dispositivo. A ausculta foi 4 segundos mais rápida, o que não é estatisticamente significativo. É mais rápido encostar o estetoscópio do que preparar e colar os eletrodos do ECG, mas sabemos que a ausculta não é tão precisa.
[image: image10.png]/e
n.con

Como Determinar Melhor énci

& a Frequéncia Cardia
de Recé_m-N_asmdos na Sala de Parto: Consensc:
sobre Ciéncia com Recomendagéo de Tratamento
Liley et al. Circulation. 2025;152(suppl 1):$165-5204.

® Onde uma estimativa precisa da frequéncia cardiaca é necesséria para um
recém-nascido imediatamente apds o nascimento e os recursos permitem,
;:Q:f!mos t}re o)nsa de ECG é razodvel (recomendagZo condicional, evidéncia

aixa certeza).

= Oximetria de pulso e ausculta podem ser alternativas razoveis ao ECG
para avaliagao da frequéncia cardiaca, mas as limitagdes dessas
modalidades devem ser mantidas em mente (recomendago condicional,
evidéncia de baixa certeza). —

= Néo hé evidéncias suficientes para fazer uma recomendagdo de tratamer
em relagao ao uso de qualquer outro dispositivo para avaliagao da frequéncia
cardiaca de um recém-nascido imediatamente apds o nascimento.

8 da para confirmar a

w Ausculta com ou sem oximetria de pulso deve ser usa 0
%;uéncia cardiaca quando o ECG estiver indisponivel, nao estiver o
funcionando, ou quando houver suspeita de atividade elétrica sem pt

(declaragéo de boa pratica).





Quanto à oximetria de pulso, para bebês de muito baixo peso (< 1500g), o ECG foi muito mais rápido para fornecer uma leitura. O ECG fornece um sinal audível contínuo e confiável por volta dos 30 segundos após o nascimento, enquanto o oxímetro de pulso variou de 40 segundos a quase três minutos. 
Electrocardiogram provides a continuous heart rate faster than oximetry during neonatal resuscitation. Katheria A, Rich W, Finer N.Pediatrics. 2012 Nov;130(5):e1177-81. doi: 10.1542/peds.2012-0784. Epub 2012 Oct 22.PMID: 23090347
[image: image11.png]e

R i

Palpagao: Avaliagao por toque Ausculta: Avaliagdo por som




Electrocardiogram shows reliable heart rates much earlier than pulse oximetry during neonatal resuscitation.Mizumoto H, Tomotaki S, Shibata H, Ueda K, Akashi R, Uchio H, Hata D.Pediatr Int. 2012 Apr;54(2):205-7. doi: 10.1111/j.1442-200X.2011.03506.x. Epub 2011 Dec 22.PMID: 22044505

O estudo de van Vonderen et al com bebês de 37 semanas mostrou que o oxímetro levou em média 99 segundos contra 82 segundos do ECG. Crucialmente, nos primeiros minutos, o oxímetro subestimou significativamente a FC real. Quando o ECG marcava 140 bpm, o oxímetro indicava apenas 100 bpm. Em 64% das vezes o oxímetro indicava FC < 100, quando na verdade apenas 27% dos bebês tinham uma frequência tão baixa pelo ECG. Isso pode levar a intervenções de VPP desnecessárias.
[image: image12.png]Ausculta versus ECG

Ausculta (frequéncia cardiaca audivel) ECG (frequéncia cardiaca visual e tragado)





[image: image13.png]Oximetro de Pulso versus ECG

Saturagdo de 0* Frequéncia Cardiaca

()
e
s

Dispositivo Oximetro de Pulso Cena Clinica de Monitoramento
(Lado do Paciente) de ECG




Pulse oximetry measures a lower heart rate at birth compared with electrocardiography. van Vonderen JJ, Hooper SB, Kroese JK, Roest AA, Narayen IC, van Zwet EW, te Pas AB.J Pediatr. 2015 Jan;166(1):49-53. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.09.015. Epub 2014 Oct 14.PMID: 25444526
SOBRE O ELETRODO SECO (NEOBEAT) EM COMPARAÇÃO AO ECG CONVENCIONAL.
[image: image14.png]A Frequéncia Cardiaca por Oximetro de Pulso é significativamente
menor em comparagdo com o ECG, com diferengas clinicamente
importantes nos primeiros minutos de vida

Frequéncia de ocorréncia de FC < 100 bpm e FC < 60 bpm
FC OP FCECG FC OP FCECG
Tempo  abaixode abaixode ValorP abaixode abaixode = ValorP
100bpm 100 bpm 60bpm 60 bpm
05 9 0 5

60s
0s 04 27
0s £ 01 1
04 1

13

* Intervengdes desnecessarias podem ser iniciadas se baseadas
exclusivamente no Oximetro de Pulso para Frequéncia Cardiaca

na sala de parto




 Estudos observacionais mostraram que o eletrodo seco foi 19 segundos mais rápido na detecção da primeira frequência cardíaca. Ele é incorporado em um cinto, evitando o uso de gel e adesivos. O NeoBeat foi muito preciso, com um viés médio de apenas 1,4 batimentos por minuto em relação ao ECG tradicional. 
Fast and accurate newborn heart rate monitoring at birth: A systematic review. Kapadia VS, Kawakami MD, Strand ML et al. International Liaison Committee on Resuscitation Neonatal Life Support Task Force.Resusc Plus. 2024 Jun 5;19:100668. doi: 10.1016/j.resplu.2024.100668. eCollection 2024 Sep.PMID: 38912532 Artigo Gratis! Review.

 Van Twist et al mostraram que  NeoBeat é tão confiável e preciso ao longo do tempo quanto o ECG convencional realizado na mesa de reanimação em recém-nascidos saudáveis. (correlação de 0,98). O NeoBeat é rápido, confiável e fácil de usar, tornando-se um dispositivo adequado para monitoramento da frequência cardíaca tanto em ambientes com recursos abundantes quanto limitados.
[image: image15.png]Oximetria de Pulso Mede uma Frequéncia Cardiaca Inferior ao Nascimento
em Comparagdo com a Eletrocardiografia J Pediatr 166(1): 49-53.

100

Azul=oximetria de pulso(
Verde=ECG

=
o
(N
©
S
|
2
<
[&]
.8
S
c
<
El
=4
o
w

H

0 0 120 150 180 210 240 270 300 330 360 380 420 450 430 510 540 570 600

Tempo apds o nascimento (s)





Comparing pulse rate measurement in newborns using conventional and dry-electrode ECG monitors. van Twist E, Salverda HH, Pas ABT.Acta Paediatr. 2022 Jun;111(6):1137-1143. doi: 10.1111/apa.16242. Epub 2022 Jan 31.PMID: 34981852 Artigo Gratis!
No ILCOR, sugerimos que o uso do ECG é razoável quando uma estimativa precisa é necessária e os recursos permitem. É uma recomendação condicional com evidência de baixa certeza. Oximetria e ausculta são alternativas, mas suas limitações devem ser lembradas.
Sobre a implementação, Edgardo Szyld estudou o impacto do uso do ECG na Universidade de Oklahoma. Ao implementarem o ECG, notaram que o uso de compressões torácicas dobrou. Analisando os casos, percebeu-se que, como a equipe recebia a FC muito rápido e via valores baixos (como 50 bpm), ficavam nervosos e pulavam direto para as compressões, esquecendo de focar nos passos de ventilação corretiva do algoritmo. Após educação intensiva focada em nunca pular a ventilação, o uso de compressões caiu para níveis abaixo da linha de base anterior. 
Novas tecnologias podem ter consequências inesperadas se a equipe não seguir o algoritmo.

Em conclusão, a frequência cardíaca é o determinante mais importante para as intervenções. Deve-se evitar a palpação. A ausculta é rápida, mas frequentemente imprecisa; pode ser usada inicialmente enquanto os eletrodos para o ECG são colocados. O ECG é mais rápido e acurado que a oximetria. O eletrodo seco é promissor por ser ainda mais rápido e preciso, mas ainda aguarda aprovações regulatórias em alguns países como os EUA. No futuro, o ultrassom (POCUS) pode ser útil para diferenciar assistolia real de atividade elétrica sem pulso ou batimentos muito fracos.
[image: image16.png]PEDIATRICS
RO

Eletrocardiograma mostra frequéncias cardiacas
confiaveis muito antes da oximetria de pulso
durante a ressuscitagdo neonatal

Vi ot S Tk, ik S, Ko Uas, ko . Hooko Ui s s
Desaramer s P, Kano Hosgk, Tt Kokl Vodcal Research e Qs

ECG

Ox de Pulso

[ 720 % 60 s0 100 120 140 160 18009
Tempo do nascimento até o sinal confavel (segundos)






Neonatal Life Support: 2025 International Liaison Committee on Resuscitation Consensus on Science With Treatment Recommendations.
Liley HG, Weiner GM, Wyckoff MH et al Neonatal Life Support Task Force Collaborators.Circulation. 2025 Oct 21;152(16_suppl_1):S165-S204. doi: 10.1161/CIR.0000000000001363. Epub 2025 Oct 22.PMID: 41122846 Artigo Gratis!
SESSÃO DE PERGUNTAS
Na sessão de perguntas, discutiu-se a questão dos recursos: não é necessário um monitor em cada Sala; pode-se usar um monitor em um suporte móvel para partos de risco. 
O custo do eletrodo seco é muito menor que o de um monitor de UTI e foi desenhado para regiões com poucos recursos. 
Questionada sobre o valor de 60 bpm para iniciar compressões, a palestrante afirmou que esse número não é baseado estritamente em fisiologia, mas foi escolhido para simplificar o ensino do algoritmo; antigamente era 60 a 80 bpm e foi reduzido para 60 para facilitar a memorização.
 Por fim, enfatizou-se que o objetivo principal é uma boa avaliação da FC para garantir que a ventilação esteja funcionando; se a ventilação for bem feita, as compressões não serão necessárias. 
Para gêmeos coligados, provavelmente seriam necessários dois dispositivos. 
Se você tem dados científicos de novos métodos, deve publicá-los em revistas revisadas por pares para que o ILCOR possa considerá-los. Se não houver ECG disponível em cirurgias, use o oxímetro e mantenha o estetoscópio como reserva

EM RESUMO:

1. Introdução e Importância do Sinal Vital

· Caso Clínico de Alerta: Gestante de 22 anos, 38 semanas, com bradicardia fetal agonal (FC fetal < 60 bpm). Submetida a cesariana de emergência, o recém-nascido nasceu em apneia, flácido e cianótico. 

· O Indicador Mais Importante: A Frequência Cardíaca (FC) é o indicador mais crucial na sala de parto para determinar a necessidade de reanimação neonatal e avaliar se as intervenções (como a ventilação) estão sendo eficazes. 

· Fisiologia: No recém-nascido, o volume sistólico é relativamente fixo; portanto, o débito cardíaco é diretamente dependente da frequência cardíaca para impulsionar o sangue para os pulmões. 

2. Definição de Valores Normativos (O "Número Mágico")

· O Valor de 100 bpm: Historicamente adotado pelo Programa de Reanimação Neonatal (NRP). 

· Curva de Dawson (Oximetria): Bebês saudáveis a termo monitorados por oximetria de pulso mostram uma FC na linha do percentil 50 de aproximadamente 100 bpm a partir do primeiro minuto de vida (com atraso na captação inicial do sinal). 

· Dados Recentes (Eletrodo Seco): Estudos em partos vaginais com clampeamento tardio do cordão demonstram que a FC real já começa em torno de 120 bpm no primeiro minuto e aproxima-se de 160 bpm aos 60 segundos de vida. 

3. Métodos de Avaliação da Frequência Cardíaca na Sala de Parto

A escolha do método impacta diretamente a velocidade e a precisão do atendimento. A superestimação atrasa condutas e a subestimação gera intervenções desnecessárias. 

· Palpação do Cordão Umbilical: É de fácil acesso, mas altamente imprecisa e deve ser evitada. Estudos mostram que em até 20% dos casos o pulso é impalpável. Identifica corretamente a FC > 100 em apenas 55% dos bebês vigorosos. 

· Ausculta com Estetoscópio: Mais rápida que o ECG para o primeiro contato (cerca de 4 segundos mais rápida), porém muito imprecisa em zonas cinzentas críticas (como FC em torno de 80 bpm), errando o manejo clínico em até 31% das vezes. Deve ser usada apenas inicialmente enquanto se instalam os monitores. 

· Oximetria de Pulso: Demora para fornecer a leitura inicial (de 40 segundos a 3 minutos, especialmente em prematuros) e subestima significativamente a FC nos primeiros minutos, o que pode levar a ventilações por pressão positiva (VPP) desnecessárias. 

· Eletrocardiograma Tradicional (ECG): Mais acurado e rápido que a oximetria. Fornece um sinal contínuo e confiável por volta dos 30 segundos de vida. O ILCOR sugere seu uso quando disponível e quando se necessita de precisão. 

· Tecnologia de Eletrodo Seco (NeoBeat): Dispositivo incorporado em um cinto (sem necessidade de gel ou adesivos). Mostrou-se 19 segundos mais rápido na detecção do sinal do que o ECG convencional, mantendo altíssima precisão e correlação (0,98). Excelente custo-benefício para locais com recursos limitados. 

· Ultrassom à Beira do Leito (POCUS): Ferramenta promissora para o futuro, útil para diferenciar assistolia real de atividade elétrica sem pulso (AESP) ou batimentos cardíacos muito fracos. 

4. Desafios de Implementação e Conclusões

· Efeito Colateral da Tecnologia: A introdução do ECG em algumas instituições inicialmente dobrou o uso de compressões torácicas. O motivo foi o nervosismo da equipe ao ver valores baixos muito rápido, pulando etapas e esquecendo-se de focar na ventilação corretiva. 

· [image: image17.png]Comparando a medicao da frequéncia do pulso em
recém-nascidos usando monitores de ECG
convencionais e de eletrodos secos

Eris van Twist'® | Hylke H. Salverda? | Arjan B. te Pas?

Média de bpm precedendo 30 segundos
200

= NeoBeat
+ ECG
+ PO (0xdePuso)

Batimentos por minuto
3

N=18 bebés a termo

FELELLLEFLL PP LSS
Tempo apés o inicio da medigéo




Mensagem Final: O foco principal deve ser sempre garantir uma ventilação bem executada. Se a ventilação for eficaz, a frequência cardíaca subirá e as compressões torácicas (cujo valor de corte de 60 bpm foi padronizado para facilitar o ensino do algoritmo) raramente serão necessárias. 

[image: image4] 
                                       Paulo R. Margotto – Brasília, 4 de julho de 2026

